煤炭商检装置采购技术规范书及采购需求

# 1 总 则

1.1本技术规范书用于煤炭商检装置功能 设计、结构、性能、供货、安装、调试和试验等方面的技术要求，最 终解释权归采购人。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技 术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，应答人应符 合本技术规范书和相关的国际、国内有关工业标准，对国家有关安全、 环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3应答人对整套设备负有全责，即包括相关硬件设备采购、软 件系统研发、软硬件数据对接、软硬件现场安装和调试等。

1.4应答人对本技术规范书有异议，应以书面形式提出，反映在 差异表中。在征得采购人同意后，可对有关条文进行修改。如采购人 不同意修改，仍以采购人意见为准。如果应答人没有以书面形式对本 规范的条文提出异议，则意味着应答人提供的设备应完全符合本规范 书的要求。

1.5在签订合同之后，采购人保留对本技术规范书提出补充要求 和修改的权利，应答人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条 件由供、需双方商定。

1.6应答人须执行本规范书所列要求、标准，本规范书中未提及 的内容均应满足或优于本规范书所列的国家相关标准、电力行业标准 和有关国际标准，有矛盾时，按较高标准执行。所有标准都会被修订， 应答人在施工过程中应执行最新版本。所使用的单位为国家法定计量

单位制。

1.7本技术规范书经双方共同确认和签字后作为订货合同的技术 附件，与订货合同正文具有同等效力。

1.8系统采用的专利技术费用均被认为已含在整体报价中，应答 人应保证采购人不承担相关专利的一切责任。

1.9应答人提供满足本规范书要求所必须的系统设计，设备、主 材及各安装附件的供货、配置、安装、线路改造、调试等各项服务。

1.10采购人在设计过程中对于应答人设计方案和图纸的确认，

并不代表采购人将为相关的系统设计承担责任，应答人完全保证所供 设备的安全可靠性、合理性、完整性和优良性。无论是否经过采购人 确认，应答人都无条件对设备中的缺陷、不足和与合同不符的地方进 行修改、补充或更换，而不增加任何费用。

# 2执行标准和规范

除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国家电力行 业标准(DL)及国际电工委员会(IEC) 标准以及国际单位制(SI) 标准。 当上述标准不一致时，按技术条款要求高的标准执行。

应答人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标 准：

《口岸边检信息化建设规范》

GB/T50314-2015《 智能建筑设计标准》

GB50348-2018《 安全防范工程技术标准》

GB50339-2013《 智能建筑工程质量验收规范》

GB/T50311-2016《 综合布线系统工程设计规范》

GB/T50312-2016《 综合布线系统工程验收规范》

GB50174-2017《 数据中心设计规范》

GB50343-2012《 建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GB51348-2019《民用建筑电气设计标准(共二册)》

GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

这些标准提出了最基本要求，如果根据应答人的意见并经用户接 受，使用优于或更为经济的设计或材料，并能使应答人设备良好地、  连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由应答人 超越。当标准、规范之间出现矛盾时，应答人应将矛盾情况提交用户， 以便在开始生产前制定解决方案。

# 3服务地点

福建华电储运有限公司福州港罗源湾港区可门作业区位于位于 福州港罗源湾港区南岸可门作业区，地处连江县可门经济开发区颜岐 村蛇山附近，与华电可门火电厂相邻。

# 4服务方式

本次项目承包方式：包含设备供货、安装、调试，安装服务期间 涉及到的零星材料、配件等均由应答人提供。应答人除了考虑施工费、 调试费外，还应充分考虑本次实施所需要的工器具、人员资质、运输  工具、安全措施、安全管理、误工费等费用。

# 5供货清单

5. 1

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤炭商检装置 | 2 | 套 | 详细见技术要求 | 含钢结构龙门架 (支架) |
| 2 | 说明：2套煤炭商检装置共用配件如下，但不限于，请根据实际增补，以满足 本技术规范书要求为准。 |  |  |  |  |
| 2.1 | UPS | 1 | 套 | 国产一线品牌 | 后备供电4小时 |
| 2.2 | 视频监控系统 | 1 | 套 | 国产一线品牌 |  |
| 2.3 | 放射性监测设备后台管 理计算机 | 1 | 套 | 定制 |  |
| 2.4 | 智慧商检企业端软件平 台 | 1 | 套 | 定制 |  |
| 2.5 | 智慧商检企业端软件平 台服务器 | 1 | 台 |  |  |
| 2.6 | 汇聚交换机 | 1 | 台 |  |  |

| 2.7 | 接入交换机 | 1 | 台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | 防火墙 | 工 | 台 |  |  |
| 2.9 | 主机网络配件 | 1 | 套 | 定制 |  |
| 2.10 | 运营商专线与数据接入 | 12 | 月 | 定制 |  |
| 2.11 | 24芯单模铠装室外光缆 | 1200 | 米 |  |  |
| 3 | 调试(含辅材) | 1 | 项 | 定制 |  |
| 备注：放射性监测设备包括但不限于后台管理计算机、钢结构龙门 架(支架)、设备需要的电缆及管线由供货方负责；供货方需考虑 各设备之间的通信光缆和就近取电电缆，根据实际要求，相应电缆 和光缆应接入采购方指定的位置。 |  |  |  |  |  |

供货要求：

(1)采购人要求的设备供货范围、规格和型号、数量及外购件 厂家或品牌(不限于此，缺项及采购人未指定的请应答人填写并补充) 应答人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则， 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、 调试、运行中发现缺项(属应答人供货范围)由应答人无偿补充。

(2)产品选材满足合同要求的优质材料，零部件的设计完全符 合国际和国家标准，并能达到技术领先，结构合理，运行安全可靠。

(3)应答人应提供详细供货清单，清单中应说明规格：参数、 数量、生产厂家等内容，非标产品需提供定制厂家名单和联系方式。

(4)供货时间：在开工之日起60天内完成供货，设备安装调试 时间90天内，合同生效之日起120天后应具备验收条件。

# 6技术要求

6. 1主要设备技术要求

6.1.1放射性检测系统技术要求

功能要求：

能对煤炭卸船系统两条带式输送机(1.8米带宽)上的运行输送 中的煤炭进行实时放射性监测，对放射性物质超标后发生报警，记录

时间和视频、剂量率、放射性种类等情况。

具有与上游皮带输送机连锁功能，当放射性物质检测剂量超标时 能连锁停止上游皮带输送机运行。

具有实时放射性水平实时监测曲线，报警数据、历史数据查看， 并能导出、打印。

监测数据与智慧商检企业端软件平台联网，最终由智慧商检企业 端软件平台上传至海关智慧商检系统。

具有视频功能，能对运行煤流进行视频观察、图像抓拍。

参数要求：

检测器数量：1个(满足使用要求为准，如不足需增补),放置 在传送带上方，检测器体积：≥30L;

测量辐射：伽马 (Y)、  光电倍增管：低噪声型；

灵敏度、探测概率、误报率为放射性监测设备核心性能参数，直 接影响监测结果准确性，为核心指标。

参数要求符合《大宗资源性商品监管(铁矿石)智能装备设备清 单及配备标准》。

灵敏度：在本底水平为0.2μSv/h 下，增加0.4μSv/h,1 秒内发 出辐射报警，(灵敏度>50000cps/(1μSv/h)Cs-137);

放射性屏蔽：非探测面使用6mm 铅屏蔽，保证对本底的有效屏蔽；

探测区域：宽度2.0m;

通过速度：4.0m/s;

能量范围：22KeV～3MeV;

探测概率：99.9%(提供第三方检测报告证明);

误报率：≤0.1%(提供第三方检测报告证明);

防护等级：IP65;

工作温度：-40～+60℃

工作湿度：0～95%,无凝结

中控单元：中控单元置于检测现场，与测量单元一体，与监控单 元相对独立，能够在监控单元断电等异常情况下独立工作；

声光电报警单元：操作人员设置或调整MDA、Sigma 或本底倍数 作为报警阈值、系统现场同时采用声、光、电报警，伽玛超阈值报警、 中子超阈值报警、超速报警采用不同种类的报警灯予以区别；

视频监控和抓拍单元：使用高清摄像机实时监控现场全貌、抓拍 系统报警时的现场画面、实时传输现场监控画面和报警抓拍画面，在 监控单元中显示；

后备电池：铅酸电池，断电后工作4小时(不包括后台计算机系 统 ) 。

6.1.2放射性检测装置总的技术要求

应答方提供的设备应功能完整、技术先进，并能满足人身安 全和劳动保护条件。

所有设备部件均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、 持续运行，不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化  等其它问题，设备结构应考虑方便日常维护需要。

设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的 表面几何形状及合适的公差配合。不接受带有试制性质的部件。

外购配套件，必须选用优质名牌、节能先进的产品，并有生 产许可证及生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品。供 货方应对外购的部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。 对目前国内产品质量尚不过关的部件，可选用进口产品。

所用的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求， 且应是新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。

所使用的零件或组件应有良好的互换性。

符合国家标准 GBT24246-2009《 放射性物质与特殊核材料监 测系统》及《IAEANuclearSecuritySeriesNo.1》    技术要求。

伽马辐射响应：按照国家标准 GB/T 31836-2015《辐射防护 仪器用于探测和识别非法放射性物质运输的基于谱分析的门  式监测系统》,使用 Co-57 和 Ba-131  在探测区域的底部、中底 部、中部、中顶部、顶部分别进行50次测试，每种放射源在每 个高度位置的50次测试中至少报警49次，并按规定触发视觉指 示和声音报警。提供具有 CNAS 和 CMA 标识的第三方检测报告。

报警提示：本地声音和灯光报警，提供不同类型的声光报警、 有效区分伽马报警、故障报警及超域值等，报警阈值可调。

连锁功能：具有与上游皮带输送机连锁功能，当放射性物质 检测剂量超标时能连锁停止上游皮带输送机运行，信号应接入3 号变电所程控柜内，并实现上位机报警。连锁信号功能可采用硬 接线回路或者串口服务器通讯，严禁采用网络直接连接皮带机控 制系统。

后备电池：断电后可工作4小时(不包括后台计算机系统)。

现场安装摄像机，后台管理计算机系统具有可视摄像及图像 抓拍功能。摄像头采用海康威视、大华、宇视等国产主流品牌优 质产品，视频存储90天，并能够与海关端平台对接。

后台管理计算机系统可记录通行、报警数据，视频图像、自 动打印报告，可与上级管理部门联网。

实现电脑 PC 软件远程监控功能，可通过一台或多台计算机 或服务器作为远程监控平台，用该平台应用软件及数据库等实现 了对本地放射性物质监测系统进行远程监测，测量结果显示、数 据存储、数据统计分析、系统控制及维护、远程参数设置、故障 诊断等功能。

本监控系统提供中心数据库，实现数据库管理功能；设备与 中心的历史数据自动同步，可即时的存储本地放射性物质监测系 统的监测数据，以 一天通过100个报警记录计算，可存储20 年的数据。

数据库能备份年度历史数据，备份后采购人可以方便的查询 已备份的历史数据。

数据库采用信创产品， PC 采用国产操作系统和CPU。

若通过的货物产生了报警，则记录被保存，包括：报警影像、 报警类型、报警级别、此次探测的原始探测数据、此次探测的报  警阈值参数设置。

工作温度：-40～+60℃,系统采用防高温设计，且采用遮阳棚， 防止全天日晒在机箱内产生的高温，保证+60℃时核辐射本底稳  定。

放射性超标物料定位装置可以在0.5m误差范围内确定传送带 停机后放射性超标物料的准确位置，该装置不得给现场作业设备 制造固体废料或产生潜在危害。

系统测量数据及其处理结果需接入海关总署核辐射探测 应用物流监测子系统，也可以接入海关总署正在推广的矿产品智 能查验平台。系统采用防振动和防撞击设计，保证设备安全。

系统采用抗电磁干扰和去静电设计，保证系统稳定。设备生

产厂家同类型通道式产品通过国家核安保中心检测，或提供具有 CNAS 标识的同型号产品试验报告。

本项目所有安装所需的材料、设备、工器具、人工等均由供 货方自行提供。包括但不限于以下内容：

(1)UPS

≥500VA,后备供电4小时

(2)视频监控系统

≥800万像素，本地视频存储90天，并与海关端平台对接

(3)放射性监测设备后台管理计算机

高性能工作站，满足放射性监测设备软件运行需求，采用国 产信创设备。

(4)钢结构龙门架(支架)

根据现场情况制定安装方案，定制放射性监测设备安装支架。

6. 1.3智慧商检企业端软件平台技术要求

功能要求：

基于企业信息化开发平台 BSPlat4NET  建立智慧商检企业端 软件平台，提供智慧商检企业边缘服务，实现端部放射性监测设 备数据集成并转发海关智慧商检系统；为保证放射性监测数据与 企业物流数据匹配，平台通过接口服务对接企业内部物流数据， 调用企业端物流系统获取卸货船在泊信息、进口的物料的信息和 报关单关联信息，调用皮带系统获取皮带启停状态信息，综合进 行数据集成与数据清洗。应考虑接口无法对接的过渡功能，支持 物流信息维护。软件应满足福州海关系统对接要求。

接口参数要求：

放射性监测设备数据接入：

(1)监测数据上报接口

(2)告警信息上报接口

(3)设备运行状态上报接口 企业端物流系统对接：

(1)当前运输物料信息接口

(2)卸货船舶信息接口

(3)皮带启停信息接口

海关智慧商检云端数据对接：

(1)查验监控视频

(2)申报信息下发

(3)物流动态上传

(4)机检结果上传

(5)放射性异常警告下发

(6)异常处置结果下发

软件预留与海关端夹杂物标准接口，以便后续系统升级实用。

6.1.4系统网络设备技术要求

功能要求：

智慧商检企业端软件平台服务器以ARM 架构物理机方式部署 在企业码头电气机房，应用与数据库软件集成部署，支持数据高 可用性，通过以太网络对用户提供服务。

智慧商检企业端软件平台与企业端相关物流系统通过接入企

码头电气机房

智慧商检企业端软件平台服务器

企业物流管理系统

点对点营商专线

(新增)防火墙

放射性监测局域网

(新增)接入交换机

单模光纤

千 兆UTP

数据流

视频监控*2

视频流

放射性监测设备*2  含钢结构龙门架(支架)

(新增)汇聚交换机

(利旧)交换机

企业端

图示：

海 关

海 关

----

--

业原有信息主干网实现系统间数据通讯，企业物流管理系统侧交 换机利旧。放射性监测设备及其视频监控设备独立组网，支持与 智慧商检企业端软件平台通讯。智慧商检企业端软件平台架设网 络防火墙，通过运营商专线与海关智慧商检云端平台通讯。

参数要求 ：

(1)智慧商检企业端软件平台服务器性能参数

ARM 架构2U机架式国产化系统服务器(2颗32核2.6GHz/128G 内存/8块1.2T SAS 硬盘/RAID5/4×GE+2×10GE/  双电)

(2)汇聚交换机性能参数

端口数量：24个10/100/1000Base-T  电口和4个复用SFP 千 兆光口

传输速率：10/100/1000Mbps

背板带宽：48Gbps

包转发率：35.7Mpps

VLAN 支持：基于端口的VLAN, 支 持 4K 个 VLAN 资源

QoS 支持：通过 SP/SDWRR 队列调度与流量整形实现QoS优化 其他特性：集成 IGMP Snooping 组播控制、IPv6 管理协议栈

及万兆堆叠能力，支持SSH  2.0加密、802.1X 认证、ARP 检测与 IP-MAC-端口绑定。采用华为、新华三、锐捷等国内主流品牌同性 能产品。

(3)接入交换机性能参数

端口数≥8个千兆电口，与汇聚交换机相同品牌。

(4)防火墙性能参数

网络端口：8GE+2Combo,  采用华为/新华三/深信服等品牌同 性能产品。

(5)安全防毒软件功能要求

支持 Client/Server        工作方式，具有集中管理、监控、更新 和部署功能。包含客户端防火墙、入侵检测、病毒爆发预防服务 等功能。

(6)其他主机网络配件

应答人提供必要配套主机网络附件，包含机柜。

6. 1.5运营商专线与数据接入

应答人提供一条12个月10M企业侧机房至海关机房点对点运 营商专线，确保数据传输安全，并提供专线接入海关端的协调沟 通

放射性监测系统建设完成后投标方需按照海关数据接入要 求，完成企业端数据与海关端数据对接，并做好数据传输通道维 护工作。

6 .2安装要求

6.2. 1安装前确认合同的安装内容、范围等事项。对安装的

平面图、安装图、系统图、接线原理图，以及其它施工必须的技 术文件和法律法规，应加以熟悉和明了。

6.2.2依据合同及图纸的要求勘察施工现场，查阅其它相关 专业、工种的图纸，并进行核对。

6.2.3明确主要材料、设备的技术参数要求，以便布线接线。

6.2.4明确方法、操作顺序及工艺要求，明确技术交底及安 全交底。入场前应进行安全及有关现场管理制度、纪律的教育。

6.2.5与采购人进行必要的交流、沟通与配合，并制定安装 方案、工艺和进度计划。

6.2.6安装期间与设备生产冲突时，以生产为主，应答人应 充分考虑误工造成的影响与成本。

# 7验收与质量保证

7. 1材料验收

7.1.1设备到达现场后，应答人通知采购人设备到货。采购 人组织进行到货验收。

7.1.2设备或材料入场后需经采购人验收后方可使用，未经 采购人验收使用不合格产品导致设备损坏或维修返工由应答人负 责。

7.1.3所提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、  型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，采购人有  权拒绝接收或要求应答人更换该批设备，应答人应在采购人提出 的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

7.2安装验收

7.2.1设备安装调试完成后，采购人组织进行安装及设备性

能验收。

7.2.2应答人提供服务要满足技术规范书的要求，如有不符之 处或工艺不达标，应答人要采取措施处理直至满足要求，否则不 予验收结算，

7.3性能验收

在设备验收合格前所有设备及安装均属免费。

各子系统功能运行正常，可进行所有功能操作。子功能模块 关联正确，相关操作实时显示更新情况。

放射性检测系统能对煤炭带式输送机上的运行输送中的煤炭 进行实时放射性监测，对放射性物质超标后发生报警，记录时间 和视频、剂量率、放射性种类等情况。相关数据信号正常传输至 海关端，并通过海关验收。

7.4质量保证

7.4.1施工材料质量保证

(1)设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或 元器件的选择应以技术先进，成熟可靠，安全耐用为原则。严禁 采用国家公布的淘汰产品。

(2)应答人应按采购人要求提供合格的产品，并保证在规定的 期限内完成设备的安装。在保质期内，应答人所提供设备的稳定 性、可靠性等性能不能满足标书要求，应答人应在接到采购人通 知后三天内赶赴现场免费调试或免费更换，直至满足性能要求，

(3)应答人提供的设备和所有配件必须是原厂原装，否则采购

人有权要求退货，并且要求应答人承担全部法律责任。

(4)提供服务不少于按照谈判文件要求时限的质保服务，免费 服务期自产品在安装验收合格之日算起。

(5)应答人保证本项目所涉及的硬件产品质保期内免费提供备件 供应。

(6)在保修期内，应答人应保证及时免费维修或更换任何并非 由采购人人员非正常操作而导致的软件缺陷或故障，并应提供限 时到达现场的维修服务。

(7)应答人应承诺服务响应时间及提供的服务。在设备质保期 内，应答人应提供现场质保和技术支持服务，对故障在2小时内 响应，24小时以内到现场，48小时以内解决问题；不能当场修复 的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正 常使用。如果逾期未做出响应，应答人应承担由故障所造成的全 部损失。

(8)当设备发生非人为因素严重故障时，应答人应当免费在七 日内将补充或者更换的设备送至发生故障的设备所在地，由此产 生的一切相关费用由应答人承担。

7.4.2人员保证

(1)所有参与安装、调试的人员必须具备相关的资质证明，包 括特种作业许可证。

(2)人员应保持良好的健康状况，无重大疾病和其他可能影响 身体健康问题。在作业前，应提供合格的体检报告，以确保人员 的身体状况符合工作要求。

(3)人员应严格遵守安全操作规程和相关法律法规，佩戴必要 的安全防护用品，确保自身和他人的安全。采购人发现人员现场

违章且屡教不改的将予以清退。

# 8包装、运输与储存

8.1制造厂根据设备的形状和特征，采取牢靠的包装措施， 使之能承受多次装卸和长距离运输，保证货物完好无损地到达厂 区 。

8.2所有材料采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受 腐蚀、损伤及进入杂物。

8.3应答人向采购人提交设备到达现场后，设备安装前的保 管由应答人自行负责，采购人仅提供场地。

# 9技术服务和培训

9.1应答人现场服务人员应保障设备安全能正常投运。应答 人要派合格的现场服务人员到场安装。

9.2应答人现场服务人员应有全权处理现场出现的一切技术 和商务问题。如现场发生质量问题，应答人现场人员要在采购人 规定的时间内处理解决。如应答人委托采购人进行处理，应答人 现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

9.3应答人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

9.4应答人接到通知后24h 内派出人员到场服务、应答人现 场服务人员的正常来去和更换事先与采购人协商并征得同意。

9.5应答人需对采购人维护人员进行培训，包括产品使用说 明、故障分析处理等。

9.6为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修， 投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与设备投 用进度相一致。

9.7培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

备注:放射性监测设备包括但不限于后台管理计算机、钢结构龙门架(支架)、设备需要的电缆及管线由供货方负责;供货方需考虑各设备之间的通信光缆和就近取电电缆，根据实际要求，相应电缆和光缆应接入采购方指定的位置。放射性监测系统建设完成后投标方需按照海关数据接入要求，完成企业端数据与海关端数据对接，并做好数据传输通道维护工作

付款方式：乙方交付全部设备、安装调试完成、完成试运行后经甲方质量验收合格且甲方收到乙方提供的合同总价款 100%的合规增值税【专用】发票后60日内，甲方支付合同总价款_95%(人民币:XXX元)的货款。剩余合同总价款5%(人民币:XXX元)为质保金，质保期满且设备无任何质量问题，经乙方提出付款申请后，由甲方于质保期满60日内一次性支付于乙方。甲方只在收到乙方提供的相应金额增值税专用发票后，方有义务付款。乙方不及时提供合格发票，甲方有权顺延付款且不视为违约，甲方不承担任何责任。

注：项目为包干制。

最高限价：715600元。

报价格式

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

响应人名称 ：

法定代表人姓名：

联系地址：

联系电话：                   邮编：

授权代表人（印刷体）：

电子邮箱：

手机：                日期 ：20   年   月   日

目  录

第1部分：响应函

第2部分：报价一览表

第3部分：资格声明函

第4部分：营业执照

第5部分：法定代表人授权书

第6部分：比选内容及要求响应承诺函

第1部分	响应函

致：福州达远电子科技开发有限公司

根据贵方的      （项目名称）      项目比选邀请，我方愿意参与报价。我方签字代表：         （职务：      ）经正式授权并代表响应人     （响应人名称）      （注册地址：             ）按比选文件要求提交响应文件壹份。

据此函，我方宣布响应承诺如下：

1、所附报价表中规定的应交付和提供的货物及服务总报价为人民币            元整（¥     元）。

2、我方已详细审查全部比选文件，包括澄清、修改补充或更正文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按比选文件的各项规定履行合同责任和义务。比选文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

3、我方保证遵守比选文件的各项规定，愿意向贵方提供任何与本项目有关的数据、资料及我方作出的一切承诺的证明材料，并保证提交的信息均为真实、准确、完整的，且不具有任何误导性。

4、我方承诺我单位法人及主要业务、技术人员均无犯罪记录。

5、本响应文件自报价之日起有效期为 60天。如果在规定的报价时间后，我方在报价有效期内撤回报价，愿意赔偿损失款给贵方。

6、一旦我方获得成交，我方承诺在规定的期限内与采购人签订合同，并将按照比选文件的要求和我方提交的响应文件中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。

7、我方承诺：递交的所有响应文件在有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

8、我方愿意向贵方提供任何与本项目比选采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

响应人名称：     （全称并加公章）

响应人代表签字：

日    期：      年      月      日

第2部分	报价一览表

响应人名称（公章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 税率 | 发票类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此报价金额为包干价，是响应人按照比选文件规定完整地响应本项目及提供伴随服务等所需的成本、费用及税费，采购人无需再向响应人支付其他任何费用。包干价款包括但不仅限于响应人提供服务所需的不限于运费、税费等所有费用。当国家法定增值税税率发生变更，以含税价格不变作为基准，调整增值税税额。

2.响应人对同一采购包内所有品目号内容报价时必须完整，报价不得缺项漏项，否则视为无效响应。

响应人代表签字：

日   期：      年      月      日

第3部分	资格声明函

福州达远电子科技开发有限公司：

关于贵方的                 项目的比选邀请，本签字人代表响应人参与报价，我方提供比选文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所提交的文件、声明或资料等（包括但不仅限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

响应人（公章）：

响应人代表签字：

日   期：      年      月      日

第4部分	营业执照

第5部分	法定代表人授权书

本授权书声明：注册于           （注册地址）的          （单位名称）在下面签字的         （法定代表人姓名、职务），代表我单位授权在下面签字的          （代理人姓名、职务）为我单位的合法代理人，就           项目的采购活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与开标、谈判、签约等。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

响应人（公章）：

法定代表人（授权人）：                     （签字或盖章）

代理人（被授权人）：                   （签字或盖章）

年     月     日

附：响应人提供法定代表人对授权代理人的授权书、法定代表人身份证复印件（正反面）及授权代理人身份证复印件（正反面）；响应人是法定代表人的，则提供法定代表人身份证复印件（正反面），无需提供此授权书。

第6部分	比选内容及要求响应承诺函

福州达远电子科技开发有限公司：

我司承诺能够完全且无偏离（或正偏离）响应比选文件规定的各项要求和条款。若成交后出现任何负偏离、不响应或不满足的，则视为我司违约，并承担相应违约赔偿责任。

响应人（公章）：

响应人代表签字：

日   期：      年      月      日